Technická specifikace

| Dodavatel (účastník): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní firma: |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat: |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |
| Název nabízeného zařízení: |  |  |  |  |
| Technické parametry požadované pro předmět veřejné zakázky |  |  |  |  |
| P.č. | Popis požadovaného parametru | Hodnota požadovaná zadavatelem, která musí být splněna |  | Hodnota nabízeného řešení ( vyplní účastník ) |
| 1. | Obecné požadavky na systém |  |  |  |
| 1.1. | Obměna stávajícího skiagrafického systému se stářím více než 12 let, za moderní diagnostický DR skiagrafický systém, podporující současné skiagrafické snímkovací postupy s dobou využitelnosti nejméně 10 let od uvedení systému do provozu. Skiagrafický systém v konfiguraci, stropní závěs rentgenky, pevný vyšetřovací stůl a vertigraf. Požadovaný počet detektorů min. 2 ks, požadovaný minimální rozměr aktivní plochy detektorů stolu 42 cm x 42 cm. Rutinní skiagrafická diagnostika v rozsahu: vyšetření stojících, sedících a ležících pacientů; celkové zobrazení orgánů hrudníku, plíce, srdce; celkové zobrazení orgánů břicha; celkové zobrazení orgánů malé pánve; zobrazení skeletu s možností snímkování dlouhých snímků, především snímků celé páteře a snímků dolních končetin. | Ano |  |  |
| 2. | Výkonové požadavky - VF generátor |  |  |  |
| 2.1. | Výkon generátoru kW | min. 80kW |  |  |
| 2.2. | Volitelný rozsah proudu mA | min. 10 - 1000 mA |  |  |
| 2.3. | Volitelný rozsah napětí kV | min. 40 - 150 kV |  |  |
| 2.4. | Expozičního čas volitelný v rozsahu | min. 1 msec až 2 sec |  |  |
| 3. | Požadavky na rentgenku |  |  |  |
| 3.1. | Ohniska rentgenky | min. 2 ohniska |  |  |
| 3.2. | Malé ohnisko rentgenky o velikosti | max. 0,6 mm x 0,6 mm |  |  |
| 3.3. | Velké ohnisko rentgenky o velikosti | max. 1,3 mm x 1,3 mm |  |  |
| 3.4. | Rotační anoda rentgenky s otáčkami | min. 9000 ot/min |  |  |
| 3.5. | Tepelná kapacita anody rentgenky | min. 300 kHU ( hodnoceno ) |  |  |
| 4. | Požadavky na kolimační systém |  |  |  |
| 4.1. | LED osvětlení pro kontrolu vyclonění požadované oblasti snímkování | Ano |  |  |
| 4.2. | Filtrační clony, které dovolí optimalizaci radiační zátěže pro dané postupy snímkování, s automatickou volbou podle zvoleného protokolu snímkování a musí rovněž umožňovat i manuální volbu | například Cu,Al, |  |  |
| 4.3. | Kolimátor s plně automatickou kolimací podle nastaveného protokolu snímkování, včetně možnosti manuální kolimace. | Ano |  |  |
| 4.4. | Laserový zaměřovací kříž pro polohování pacienta | Ano / Ne ( hodnoceno ) |  |  |
| 4.5. | Kamera umístěná v rámci kolimátoru, určená pro náhled na oblast záznamu snímkování a pro možnost nastavení oblasti snímkování (například dlouhých skládaných snímků) z ovladovny | Ano / Ne ( hodnoceno ) |  |  |
| 4.6. | Kolimátor musí mít integrované měření plošné dávky podle platné legislativy - DAP metr (zadavatel nepřipouští externí zařízení), případně systém musí měřit a kalkulovat dávku z hodnot získaných z akvizičního detektoru. | Ano - uveďte verzi řešení |  |  |
| 5. | Požadavky na stropní závěs rentgenky - pojezdy, rotace a zajištění |  |  |  |
| 5.1. | Rozsahy pohybu závěsu rentgenky |  |  |  |
| 5.2. | Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, kolmo na stůl | min. 2900mm |  |  |
| 5.3. | Zajištění pohybu rentgenky v horizontální rovině, podélně se stolem | min. 3300mm |  |  |
| 5.4. | Zajištění pohybu rentgenky ve směru svislém - nahoru, dolů | min. 1600mm |  |  |
| 5.5. | Rozsah rotace rentgenky kolem osy svislé | min. +/-135° |  |  |
| 5.6. | Rozsah rotace rentgenky kolem osy vodorovné | min. +/-115° |  |  |
| 5.7. | Systém musí mít motorizované všechny pohyby, a to včetně pohybů rotačních | Ano |  |  |
| 5.8. | Při manuálním pohybu požadujeme vybavení odblokování všech brzd jedním tlačítkem | Ano |  |  |
| 5.9. | Antikolizní systém stropního závěsu pro zajištění bezpečnosti pro autopozicování systému | Ano |  |  |
| 5.10. | Musí mít motorizovanou podporu pojezdu při manuální manipulaci se stropním závěsem | Ano |  |  |
| 6. | Zobrazovací jednotka upevněná na čelní pozici sestavy rentgenky stropního závěsu |  |  |  |
| 6.1. | Plochý, barevný, dotykový displej, integrovaný na sestavě kolimátor rentgenka s úhlopříčkou | min.6" ( hodnoceno ) |  |  |
| 6.2. | Minimálně musí být možno zobrazovat - identifikační údaje pacienta, mAs, kVp, vzdálenost SID, úhel natočení rentgenky | Ano |  |  |
| 6.3. | Provádění změn musí být umožněno minimálně u - mAs, kV | Ano |  |  |
| 6.4. | Pro všechna zobrazení musí být zajištěna plně automatická rotace zobrazených informací do standardní polohy ke čtení | Ano |  |  |
| 7. | Stůl pro vyšetřování pacienta s plovoucí deskou |  |  |  |
| 7.1. | Vyšetřovací stůl pacienta bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy | min. 420mm x 420mm |  |  |
| 7.2. | Detektor může být vyjímatelný nebo pevný. V případě vyjímatelného detektoru musí být zaměnitelný s detektorem vertigrafu (pokud je ve vertigrafu také detektor vyjímatelný) a musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle …... | Ano (uveďte typ detektoru vyjímatelný nebo pevný) |  |  |
| 7.3. | Stůl pro vyšetřování pacienta fixně ukotvený k podlaze | Ano |  |  |
| 7.4. | Maximální zatížitelnost stolu pro vyšetřování pacienta | min. 300kg |  |  |
| 7.5. | Výškový rozsah nastavitelnosti stolu pro vyšetřování pacienta | min. 330mm |  |  |
| 7.6. | Vyšetřovací stůl pacienta musí být vybaven plovoucí deskou pro snadné polohování pacienta | Ano |  |  |
| 7.7. | - plovoucí deska - délka | min. 2160 mm |  |  |
| 7.8. | - plovoucí deska - šířka | min. 800mm |  |  |
| 7.9. | Sestava pedálů pro ovládání stolu: pevné na čelní straně stolu, nebo volné s bezdrátovou komunikací, nebo volné napojené kabelem a musí zajišťovat minimálně následující funkce - položka č. 7.11; 7.12; 7.13: | Ano |  |  |
| 7.10. | Pokud je sestava pedálů pevně spojena se stolem, musí být umístěna na obou podélných stranách, čelní i zadní | Ano |  |  |
| 7.11. | - funkce uvolnění brzd plovoucí desky | Ano |  |  |
| 7.12. | - funkce pohyb stolu výškově nahoru | Ano |  |  |
| 7.13. | - funkce pohyb stolu výškově dolu | Ano |  |  |
| 7.14. | Vyšetřovací stůl pacienta musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm | Ano |  |  |
| 8. | Vertikální stativ-Vertigraf |  |  |  |
| 8.1. | Vertigraf bude vybaven digitálním detektorem o velikosti aktivní plochy | min. 340mm x 420mm |  |  |
| 8.2. | Detektor může být vyjímatelný nebo pevný. V případě vyjímatelného detektoru musí být zaměnitelný s detektorem stolu (pokud je ve stole také detektor vyjímatelný) a musí být využitelný pro volné snímkování na lůžku, kolečkovém křesle …... | Ano |  |  |
| 8.3. | Zajištění motorického pohybu vertigrafu ve směru svislém - nahoru, dolů | min. 1400mm |  |  |
| 8.4. | Nastavitelná minimální výška středu detektoru k podlaze | max. 335mm |  |  |
| 8.5. | Naklápění detektoru vertigrafu v rozsahu | min. -20° až 90° |  |  |
| 8.6. | Možnost natočení detektoru na vertigrafu pro úhlopříčné snímkování ( kolem osy kolmé na střed detektoru ) | min. 0° až 45° ( hodnoceno ) |  |  |
| 8.7. | Vertigraf musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1800mm | Ano |  |  |
| 8.8. | Vertigraf musí být vybaven vyjímatelnou mřížkou pro vzdálenost 1100mm | Ano |  |  |
| 9. | Společné vlastnosti pro oba digitální detektory (detektor vyšetřovacího stolu a detektor vertigrafu) |  |  |  |
| 9.1. | Pokud je systém vybaven ve stole i vertigrafu pevným detektorem, musí být systém vybaven dalším, třetím, bezdrátovým detektorem o velikosti aktivní plochy (musí být včetně příslušenství, jako je baterie a nabíjecí stanice) | min. 340mm x 420mm * |  |  |
| 9.2. | U vyjímatelných detektorů: při zasunutém detektoru ve vozíku vyšetřovacího stolu, nebo vertigrafu, musí docházet k automatickému napojení na rozvody skiagrafického systému a dobíjení baterie detektoru | Ano |  |  |
| 9.3. | U vyjímatelných detektorů: při vyjmutém detektoru ze stolu, nebo vertigrafu, pro volné snímkování, musí být detektor napájen z baterie a veškerá komunikace mezi detektorem a systémem musí probíhat bezdrátovým spojením. | ano |  |  |
| 9.4. | Hodnota DQE v % @ 0,00 Lp/mm @ RQA 5 IEC 62220 | min. 65% ( hodnoceno ) |  |  |
| 9.5. | Limitní hodnota rozlišení | min. 3,3 Lp/mm ( hodnoceno ) |  |  |
| 9.6. | Plošná zatížitelnost bez ochranného krytu u vyjímatelných detektorů, případně detektoru pro volné snímkování dle položky č.9.1. musí být | min.150kg ( hodnoceno ) |  |  |
| 9.7. | Velikost akvizičního pixelu detektorů | max. 148 μm |  |  |
| 9.8. | Dynamický rozsah detektorů | min. 16 bitů |  |  |
| 9.9. | Detektor/detektory při volném snímkování je schopen/schopny předat informace o svém úhlovém odklonu od kolmé osy rentgenového paprsku k frontální rovině, pro možnost nastavení kolmosti detektoru a rentgenového paprsku | Ano/ Ne ( hodnoceno ) |  |  |
| 9.10. | Detektory musí plnit odolnost proti nečistotám a tekutinám podle | IPx3 a vyšší |  |  |
| 9.11. | Detektor musí být vybaven detekcí pádu detektoru - pro jednoznačné určení vzniku poškození | Ano |  |  |
| 9.12. | Hmotnost detektorů ( údaj je platný pro jeden samostatný detektor ) | max. 4,0kg |  |  |
| 10. | Akviziční stanice |  |  |  |
| 10.1. | Výpočetní systém výrobcem dimenzovaný a optimalizovaný pro efektivní práci obsluhy, bez nutnosti prodlev způsobených nedostatečným výkonem počítačového hardware | Ano |  |  |
| 10.2. | Monitor pro obsluhu akviziční stanice s úhlopříčkou | min. 24" |  |  |
| 10.3. | Rozlišení monitoru pro obsluhu akviziční stanice | min. 1920 × 1080 |  |  |
| 10.4. | Přednastavené anatomické protokoly pro snímkováni různých anatomických struktur, s možností tvorby vlastních snímkovacích protokolů podle potřeb daného pracoviště, vytvořené protokoly musí být možno uložit pro následné užití. | Ano |  |  |
| 10.5. | Plně automatické snímkování | Ano |  |  |
| 10.6. | AEC - expoziční automatika s min. 3 komůrkami ve stole a min. 3 komůrkami ve vertigrafu | Ano |  |  |
| 10.7. | Manuální snímkování | Ano |  |  |
| 10.8. | Virtuální mřížka - zejména využitelná pro dosažení vysoce kvalitních snímků bez použití nasazovací mechanické mřížky k odstranění rozptýleného záření. | Ano |  |  |
| 10.9. | Čas pro zobrazení rychlého náhledu snímku pro akvizici z libovolného detektoru | max. 4 s |  |  |
| 10.10. | Čas pro zobrazení snímku v plném rozlišení pro akvizici z libovolného detektoru | max. 14 s |  |  |
| 10.11. | Autopositioning - plná motorizace pohybů stropního závěsu a ostatních komponent, pro plně automatické nastavení polohy RTG přístroje podle zvolené anatomické struktury a projekce. Nabízený přístroj musí na základě zvolené projekce plně automaticky (bez zásahu obsluhy) nastavit všechny své komponenty tak, aby bylo možno provést po finálním zapolohování pacienta provést expozici pro předvolenou anatomickou strukturu. | Ano |  |  |
| 10.12. | Autotracking včetně Autocentrace - plně automatické nastavení vzájemné pozice středů detektoru a zářiče včetně vzájemného sledování při pohybu RTG-zářiče nebo detektoru, včetně sledování nastavené vzdálenosti SID. Sledování vzájemné pozice musí být zajištěno u pacientského snímkovacího stolu i u vertigrafu. | Ano |  |  |
| 10.13. | AutoStitching - Snímkování dlouhých skládaných snímků a jejich následné plně automatické složení do jednoho obrazu sloužící pro zobrazení zejména, končetin a páteře. Tato funkce musí být zajištěna u stolu i vertigrafu. Plně automatické složení snímků s možnou následnou korekcí. Včetně mobilního podstavce pro pacienta k vertigrafu pro snímkování touto technikou. | Ano |  |  |
| 10.14. | Snímkování plic a nástroje, pro možnost zobrazení sumačního snímku plic a zobrazení pouze měkotkáňového snímku plic bez kostních struktur. | Ano |  |  |
| 10.15. | Prostředky pro automatické zkvalitnění zobrazení - redukci šumu, enhance contrast, optimalizace ostrosti a kontrastu, | Ano |  |  |
| 10.16. | Nástroje pro úpravu nasnímaných dat v rozsahu minimálně, korekce jasu a kontrastu; inverzní zobrazení; posun snímku; zvětšení; rotace snímku; výřez snímku; dodatečné vyclonění; redukce šumu; možnost aplikace filtrů; zvýraznění okrajů struktur; měření délky, měření úhlů; vkládání textových anotací, včetně symbolů. | Ano |  |  |
| 10.17. | Stranové označení snímků | Ano |  |  |
| 10.18. | Plná kompatibilita DICOM včetně Worklistu a strukturovaného dávkového reportu | Ano |  |  |
| 10.19. | DICOM Storage | Ano |  |  |
| 10.20. | DICOM Query/Retrieve | Ano |  |  |
| 10.21. | DICOM Modality Worklist | Ano |  |  |
| 10.22. | DICOM MPPS | Ano |  |  |
| 10.23. | DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Reports ) | Ano |  |  |
| 10.24. | přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN | Ano |  |  |
| 11. | Příslušenství, které musí být součástí nabídky |  |  |  |
| 11.1. | Kompresní pás pro stůl | Ano |  |  |
| 11.2. | Opěrky rukou pro vertigraf při bočních a PA projekcích | Ano |  |  |
| 11.3. | Prostředek pro velmi přesné stanovení zvětšení (v různé vzdálenosti struktur od detektoru) při snímkování na stole či u vertigrafu | Ano |  |  |
| 11.4. | Intercom pro obousměrnou komunikaci obsluhy a pacienta mezi vyšetřovnou a ovladovnou | Ano |  |  |
| 12. | Související dodávky a instalace |  |  |  |
| 12.1. | Kompletní deinstalace stávající technologie, včetně její ekologické likvidace a předání protokolu o ekologické likvidaci | Ano |  |  |
| 12.2. | Technologický rozvaděč, případně přezbrojení stávajícího rozvaděče | Ano |  |  |
| 12.3. | Kompletní instalace RTG systému a součástí dodávky, vč. kotvicích prvků, zaškolení personálu, uvedení do bezchybného provozu, včetně přejímací zkoušky a souvisejících měření jako například: el. revize, ZDS | Ano |  |  |
| 12.4. | Záruka - záruční full servis (vč. detektoru, všech baterií, rentgenky, bez omezení) | min. 2 roky |  |  |
|  | * U položky 9.1.: V případě, že není možné pro volné snímkování využít detektoru ze stolu nebo vertigrafu, (detektory jsou pevné), uveďte velikost aktivní plochy detektoru. Pokud je možno využít některý vyjímatelný detektor, případně oba vyjímatelné detektory, uveďte, který z detektorů bude využitelný pro volné snímkování (detektor stolu; detektor vetrigrafu; detektor stolu i vertigrafu) |  |  |  |
|  | Prohlašuji, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti a údajům uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje. |  |  |  |
|  | V ……………………………………… Dne: ..................................................... |  |  |  |
|  |  | podpis osoby oprávněné jednat za účastníka |  |  |