## List1
Příloha č. 1 ZD Technické specifikace
Parametr | Požadovaná hodnota | Typ parametru | Nabízená hodnota
30 ks lůžko elektricky polohovatelné
Bezpečnost lůžka | shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení | absolutní
Stabilní konstrukce lůžka | konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení | absolutní
Jednoduše čistitelná konstrukce lůžka | ano | absolutní
Vnější rozměry lůžka vč. postranic | max. 225x100cm | absolutní
Bezpečná provozní zátěž | min. 250kg | absolutní
Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru | min. v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta | absolutní
Volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou | nesmí být v žádné pozici menší než 120mm | absolutní
Elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha | min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky | absolutní
Prodloužení lůžka | min. o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci | absolutní
Ložná plocha | s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta | absolutní
Náklon do TR/ATR polohy | min. 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta | absolutní
Oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR) | ano | absolutní
Ovladač | dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi | absolutní
Čela | kompaktní plastová odnímatelná, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu | absolutní
Postranice | plastové dělené 3/4 postranice s ergonomickým ovládáním nad nebo na úrovni ložné plochy, polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem | absolutní
Sklápění postranic | bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř | absolutní
Pacientský ovladač | s konektorem pro rychlé připojení/odpojení pacientského ovladače na obou stranách lůžka u všech lůžek, pro 15 lůžek s konektorem rychle připojitelný/odpojitelný pacientský ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování, podsvícenou klávesnicí a LED světlem | absolutní
Centrální sesterský ovládací panel | s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, případně další) | absolutní
Kolečka | s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků | absolutní
Vodorovná ochranná nárazová kolečka | ve všech 4 rozích lůžka | absolutní
Lišty a držáky na příslušenství | oboustranně 2 univerzální lišty a držáky na příslušenství | absolutní
Zálohová baterie | s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu | absolutní
Ochrana všech motorů při mechanickém přetížení | automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) | absolutní
Svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu | ano | absolutní
Přívodní kabel | barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V | absolutní
Možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad | ano | absolutní
30 ks pasivní antidekubitní matrace
Musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem | ano | absolutní
Požadavky na jádro matrace | jádro matrace kombinované ze studených PUR pěn, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka | absolutní
Separační tkanina | na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace | absolutní
Potah matrace | snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný | absolutní
| materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) | absolutní
| na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci | absolutní
Nosnost | min. 150kg | absolutní
Matrace musí být | tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem | absolutní
Výška matrace | min. 14cm | absolutní
Příslušenství
Hrazda s výškově stavitelnou rukojetí | 30 ks | absolutní
Infuzní stojan výškově stavitelný chrom/NR | 15 ks | absolutní
Dodatečný díl postranic pro pokrytí celé délky - sada L+P | 15 ks | absolutní