## Sterilizátory
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY
Nemocnice Hranice a.s. - Sterilizátory - část 1
Číslo položky | Typ/identifikace výrobku | Výrobce | Název | Minimální technické parametry | Množstevní jednotka | Počet | Kč/jednotka bez DPH | Cena celkem/Kč bez DPH
1 |  |  | Parní sterilizátor pro centrální sterilizaci (hlavní) | - využitelný objem komory min. 4 sterilizačních jednotek (STJ), - jednodvéřové provedení s vertikálně posuvnými dveřmi s bezpečnostní lištou, - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu, - nerezová vestavba pro police, min. 1 ks nerez police, - validovatelný podle vyhlášek: MZ ČR č. 306/2012 Sb. a splňující normy ČSN EN 285+A2 a ČSN EN 17665-1 a požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU, - integrovaný elektrický vyvíječ páry, - ovládání dotykovým displejem, - ovládání v českém jazyce, - vestavěná tiskárna (tisk v českém jazyce) pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu, - integrovaný odpad, - software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring po dobu standardní záruční lhůty - tj. 24 měsíců), - max. rozměry: výška 220 cm, šířka 170 cm, hloubka 115 cm, - dodávka vč. instalace, dopravy a zaškolení obsluhy. | ks | 1
2 |  |  | Parní sterilizátor (záložní) | - využitelný objem komory min. 2 sterilizačních jednotek (STJ), - jednodvéřové provedení, - celonerezová kvádrová tlaková komora se stabilním předehřevem a horizontálním vkládáním materiálu, - nerezová vestavba pro police, min. 1 ks nerez police, - validovatelný podle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. a splňující normy ČSN EN 285+A2 a ČSN EN 17665-1 a požadavky na zdravotnický prostředek dle legislativních předpisů EU, - integrovaný elektrický vyvíječ páry, - ovládání dotykovým displejem, - ovládání v českém jazyce, - vestavěná tiskárna (tisk v českém jazyce) pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu, - integrovaný odpad, - software pro dokumentaci procesů (nezávislá archivace dat, vzdálený servisní monitoring po dobu standardní záruční lhůty - tj. 24 měsíců), - dodávka vč. instalace, dopravy a zaškolení obsluhy. | ks | 1
ČÁSTKA CELKEM BEZ DPH